**承检机构考评情况汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查机构名称 | 监督检查时间 | 考评人员 | 问题事实描述 |
| 1 | 国贸食品科技（北京）有限公司 | 2018.12.11 | 束彤、马明芳、于瑶、李翠君 | GC18060077铅的检测原始记录中仪器测量信息为手写，应联机打印，便于追溯。 |
| 2 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 2018.12.12 | 王茜、贾彩惠、余卫 | 样品编号1809031917名称为“江中牌肝纯片”样品水分原始记录未明确所使用的电子天平。 |
| 3 | 国家轻工业食品质量监督检测中心 | 2018.12.13 | 束彤、马明芳、于瑶、李翠君 | 样品管理制度未置于样品管理处，工作人员对于样品管理有待掌握；样品库存在复验样品与留样同时存放现象。 |
| 盐酸标准滴定溶液有效期标注不符合GB 601-2016规定。 |
| GC18630000104830169报告中原始记录信息不全，数据有效位数填写不符合规定。 |
| 4 | 河北智德检验检测股份有限公司 | 2018.12.14 | 束彤、马明芳、于瑶、李翠君 | 原始记录检验数据不规范；原始记录使用手工签章；色谱分析未提供检测谱图无法还原检测过程。 |
| 检验样品与复验样品存放没有明显标识；样品贮存和制备规定及要求未能上墙方便使用；留样库过于拥挤。 |
| 过程质量控制未有记录（光谱检测50个批次均未检出，却无质量控制记录）。 |
| 5 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 2018.12.14 | 王茜、贾彩惠、余卫 | GB4789.35-2016《食品安全国家标准 乳酸菌检验》标准方法变更后，按现行方法进行了证实，但记录内容不完整。 |
| 6 | 青海出入境检验检疫局综合技术中心 | 2018.12.17 | 李莺、束彤、王茜、贾彩惠、余卫 | 编号GC18630000800430389的香醋检验报告中，黄曲霉毒素B1、铅等项目判定值标示不完整。 |
| 样品制备规定和要求未能上墙方便使用，建议由专人在固定场所统一制备。 |
| 7 | 青海省食品检验检测院 | 2018.12.18 | 马国威、李莺、魏玉海 | 样品进行了统一制备，但缺少记录。 |